便携式模拟信号发生器使用说明

- 本模拟信号发生器适用于电磁流量计转换器的检测，对于不同规格的电磁流量转化器具有特定的设定系数

- 迷你信号发生器特点是是体积小巧，无节调整，在不需要改变用户各种参数的情况下通过调节旋转刻度盘至按公式计算出的数值，即可检测仪表满量度显示和输出信号，并且按比例旋转信号调节刻度，可线性检测仪表的输出信号。它是以满足对电磁流量转换器工作正常与否的判断，并一定程度上检测仪表的精确性。

- 使用方法

3.1 将附线对应插头与模拟信号器“连接端口相连，附线另一端“2”，“3”线对应于电磁流量计两电极信号端，“1”为接地端。“7”，“8”为励磁电流输入端。

3.2 根据不同类型的电磁流量计转换器的要求连接电源，开机通电。

3.3 检查模拟信号一侧励磁指示灯是否正常点亮，本模拟信号发生器适用于励磁电流为二值型矩形波励磁，励磁电流在±60～±130mA之间。如指示灯闪耀或暗淡发光，说明该转换器励磁电流只有一半或偏低。

3.4 将拨动开关指向“调零”，即中心位置，检查电磁流量计转换器显示和输出信号应对应为“零值”，如有偏离，通过“调零”调准。

3.4 按公式

计算Y值，其中：

为满量程流量

GK 为传感器常数（GKL时应除以2带入公式）

DN 为传感器口径

K  为系数，对于BFG090系列转换器，为353.6

3.5 调节带刻度旋钮至Y值，并将拨动开关拨向“+”端，此时电磁流量计转换器指正向满量程值，且输出信号也为满量程

3.6 如显示为负值，请将连接线“7”，“8”号对换即可

3.7 仪表显示与输出信号与调节旋钮“Y”的刻度按比例变化（如计算值Y超过10，则减小调节刻度，仪表按比例减小显示和输出）

3.8 检测偏差值不大于1.5‰